Protocolo Técnico de Recolección de Datos con iMotions

Equipos: Eye Tracker, GSR, Affectiva (Reconocimiento Facial)

1. Preparación del Participante

a. Condiciones Visuales

- El participante debe tener visión corregida (usar lentes o lentes de contacto si los requiere).

- Evitar lentes con reflejo o cristales polarizados (pueden interferir con el eye tracker).

- El participante si tiene una sumatoria de dioptrías mayor 5 no puede participar.

- No usar gorras, sombreros o flequillos que bloqueen la vista del rostro o los ojos.

- Las damas no deben tener pestañas postizas.

b. Postura y Posicionamiento

- Sentado en silla recta, espalda erguida, sin moverse durante la prueba.

- Distancia entre ojos y pantalla: 60–70 cm.

- Altura de los ojos alineada con el centro de la pantalla.

- Cabeza sin inclinaciones laterales o hacia adelante/atrás.

c. Expresión Facial

- Rostro relajado, sin mascarillas, maquillaje excesivo ni barba tupida (para Affectiva).

- Evitar masticar chicle, hablar o moverse durante la grabación.

2.  Condiciones Ambientales

a. Iluminación

- Luz difusa y frontal, sin sombras en el rostro.

- Evitar luz directa desde ventanas o lámparas laterales.

- Temperatura de color recomendada: 5000–6500K (luz blanca neutra).

- Evitar paredes con colores oscuros o con cuadro en la parte trasera.

b. Ruido y Distractores

- Sala silenciosa, sin interrupciones.

- Apagar notificaciones, celulares y otros dispositivos lejos de la estación.

3.  Requisitos Técnicos del PC

| Componente | Recomendación |
| --- | --- |
| Procesador | Intel i7 o superior |
| RAM | Mínimo 16 GB |
| Disco | SSD con al menos 100 GB libres |
| Sistema operativo | Windows 10 o superior |
| Cámara | HD (mínimo 720p), frontal, fija |
| Resolución de pantalla | 1920x1080 (Full HD) |
| Conectividad | USB 3.0 para sensores, conexión estable a internet |

4.  Configuración de Equipos

A. AL-X Smart Eye Tracker

- Montado en la base del monitor o en trípode fijo, según modelo.

- Calibración de 5 puntos antes de cada sesión.

- Validación de precisión: Excelente.

- Posición de los ojos dentro del margen indicado y centrado.

b. GSR (Shimmer)

- Colocación en dedos índice y medio de la mano no dominante.

- Piel limpia y seca, sin cremas ni sudor.

- Verificar señal base estable antes de iniciar.

- Colocar solución salina si es necesario.

c. Affectiva (Reconocimiento Facial)

- Cámara alineada al rostro, sin ángulo inclinado.

- Distancia: 50–70 cm del rostro.

- Verificar visibilidad de ojos, cejas, boca y mandíbula.

5.  Procedimiento Experimental

- Consentimiento informado y explicación del protocolo.

- Configuración de sensores y verificación de señales.

- Calibración del eye tracker.

- Inicio de grabación sincronizada en iMotions.

- Presentación de estímulos (videos, imágenes, interfaces, etc.).

- Finalización y desconexión de sensores.

- Exportación de datos para análisis posterior.

6.  Archivos y Documentación

- Guardar cada sesión con código único (ej. Estudio 1).

- Documentar condiciones de cada sesión: iluminación, incidentes, observaciones.

- Usar bitácora digital compartida entre sedes para trazabilidad.